动态心电分析系统技术参数

数量：3台

| 序号 | 详细规格 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 |  | 动态心电记录仪 |
|  | 1.1 | 导联方式：标准12导联 |
| ※ | 1.2 | 1节7号碱性电池供电，最高可连续记录96小时以上； |
|  | 1.3 | 内置起搏器信号采集电路，十二道、三通道均可独立检测起搏器信号。 |
| ※ | 1.4 | 开启起搏器检测时，采样率为10000Hz。不开启起搏器检测时，采样率为4000Hz。 |
|  | 1.5 | 可采集最小脉宽0.1ms，最小幅值2mv的起搏器信号 |
| ※ | 1.6 | 采用SD卡存储心电数据，SD卡容量为4GByte |
|  | 1.7 | 记录时间可选24、48小时，或连续记忆模式 |
| ※ | 1.9 | 记录盒内置电池电量检测和导联脱落检测电路，当电池电量不足或者导联线脱落时，采用蜂鸣器和指示灯的方式报警 |
| ※ | 1.10 | 导联连接正常时，记录盒可自动开始记录 |
|  | 1.11 | 记录盒轻便小巧，重量仅为63g，大小为86.3 x 56 x 16.5 mm |
| 二 |  | 软件分析功能 |
|  | 2.1 | 3导/12导兼容，可设定任意通道单独分析； |
| ※ | 2.2 | 3导联同步分析时，自动分析时间小于30秒； |
|  | 2.3 | 模板分析：可区分正常、房早、室早、起搏、伪差、疑问心搏模板，模板数目自适应，根据实际波形逐波生成，修改模板方便快捷，可反复修改、单波修改、多波修改功能，模板内同屏心拍叠加图 |
| ※ | 2.4 | 模板叠加分析功能：可对单个或多个模板内心搏进行叠加分析，可将形态不同的心搏进行快速区分 |
| ※ | 2.5 | 直方图分析: 包括R-R间期、N-N间期、N-V间期、N-S间期、N-J间期、R-S间期、S-S间期、S-N间期、S-R间期、R-V间期、V-V间期、V-N间期、V-R间期、起搏到起搏、起搏到原发、原发到起搏、RR间期比、心率直方图在内的39种直方图，方便医生快速准确修正自动分析结果； |
| ※ | 2.6 | 房颤、房扑自动分析：一键自动分析房颤，可准确定位房颤发生时间、持续时间和房颤段平均心率，房颤事件列表显示； |
|  | 2.7 | 房颤、房扑手动分析：基于RR间期散点图和彭卡莱散点图的房颤分析工具，方便快速准确手工定位房颤、房扑的起始时间和持续时间； |
|  | 2.8 | 单独的起搏心搏模板 |
|  | 2.9 | 起搏器分析：单独的起搏器分析工具，可自动区分房型单腔、室性单腔、双腔起搏钉类型，并以直方图加条图的方式显示 |
|  | 2.10 | 心率分析：可自动定位最快、最慢心率，单独的心率图分析工具 |
| ※ | 2.11 | 心律失常事件列表：室早时间、房早事件、停搏事件、心率异常事件、ST段事件单独列表，可根据心律失常发生时间、模板编号、事件类型对事件进行排序； |
|  | 2.12 | 心律失常事件直方图：根据心律失常次数描绘直方图，方便快速准确定位严重心律失常； |
| ※ | 2.13 | 全览图批量编辑：可以大面积选择心搏标记为伪差或者添加房颤事件、用户自定义事件 |
| ※ | 2.14 | 报告预览功能：可自动生成综述结论，结论术语可由用户自定义。报告预览中图条可再编辑 |
|  | 2.15 | 报告自定义功能:可自定义报告打印项目、页边距、字体、行距、图条打印通道和长度等信息 |
|  | 2.16 | 心率变异性(HRV)分析：HRV频域、时域自动分析，可对全程、夜间及每小时的心搏进行HRV时域分析； |
| ※ | 2.17 | 心率振荡（HRT）分析：可自动分析心率振荡时间，分析参数可设置； |
| ※ | 2.18 | 电子尺工具:测量尺可测量心电信号的间期和幅值,平行尺可代替分规功能 |
| ※ | 2.19 | ECG滤波功能:提供工频滤波和实时基线滤波功能,提高心电信号质量 |
|  | 2.20 | 数据库管理功能：可根据病人姓名、ID号、性别、记录时间、分析医生等信息对记录进行查找和浏览，数据库中显示字段可自定义；病人记录可以进行备份、导入和删除操作； |
|  | 2.21 | 分析软件免费安装和升级 |
|  | 2.22 | 赠送医生分析工作站 |
|  | 2.3 | 维修时提供备用机 |
|  | 2.4 | 免费保修3年 |

动态血压监护仪技术参数

数量：3台

1.血压测量原理：  示波法

2.测量内容： 血压（收缩、舒张）脉搏

3.血压测量范围：  40～280㎜Hg

4.脉搏数测定范围：  30～200bpm

5.压力显示范围： 0～300㎜Hg

6.压力精度：±3㎜Hg

7.脉搏精度：±5﹪

※8.记录盒：记录盒原装进口

※9.记录盒尺寸：为保证病人佩戴的便携性，记录盒尺寸不大于100×72×27mm，重量不超过215克（含电池）

10.故障处理：自动补测

※11. 袖带设计：扇形袖带，符合人体力学设计，袖带不易脱落，能保证每次的数据测量顺利进行，袖带采用独立乳胶内胆，可随时拆卸清洗

※12.衬布：每个血压记录盒标配两个衬布，病人佩戴时可逐一更换，保证病人检查的舒适性及卫生

※13.记录盒接口：采用金属螺旋接口，保证和袖带连接的紧密性且不易损坏

※14.能耗：采用三节干电池供电，保证三节干电池可供至少测量5个病人，能耗低，可减少科室耗材成本

15. 显示方式： 血压值，脉率，时间

16. PC连接：RS－232C串口

17. 配套软件必须具有如下功能：

17.1. 趋势图、直方图（柱状图）、相关图、拟合线

17.2. 昼夜节律分析、昼夜血压负荷值分析

17.3. 双乘积分析、平均值分析、血压变异系数分析

18. 病人数据存储量：可存300套测量值数据(即900个测量值)

19. 加压调整：根据患者状况自动调整

※20. 排气调整：超压保护，高速排气，具有独立的排气阀，排气更充分，保证测量结果更精确。

※21. 权威认证：舒张压及收缩压的精度都被BHS（英国高血压协会）鉴定为A级。

※22.四川境内有厂家或国内代表处授权的固定代理商，保证有良好的售后服务

23.分析软件免费安装和升级

24.赠送医生分析工作站

25.维修时提供备用机

26.免费保修3年

注：标“※”的参数为必备项

全自动血压计技术参数表

数量：3台

| 测量原理 | 示波法 |
| --- | --- |
| 显示 | LED数字显示 |
| 测量位置 | 左、右臂 |
|  | 适用于各种人群，机体设计更方便孕妇、老年人、残疾人 及各种行动不便的病人使用。 |
| 手臂周长 | 18~37厘米 |
| 压力显示范围 | 0~299mmHg |
| 测量范围 | 血压10~280mmHg |
|  | 脉率30~200拍/min |
| 测量内容 | 血压，脉率 |
| 测量精确 | 血压精度±3mmHg |
|  | 脉搏测量精度±5% |
| 加压方式 | 微型泵 |
| 空气控制 | 橡胶阀，压电陶瓷阀 |
| 排气方式 | 电磁阀 |
| 压力检测装置 | 电容型压力传感器 |
| 打印装置 | 热敏打印，自动裁纸，多种模式 |
| 超压保护 | 压力达到300mmHg时，急速排气保护。排气时间不大于10秒。 |
| 通信数据输出 | RS-232标准接口，连接电脑同步管理 |
| 电击防护形式 | I类 B型 |
| 操作环境 | 温度10~40℃，湿度低于85%RH |
| 存储环境 | 温度-20~60℃，湿度低于95%RH |
| 资质认证 | ISO9001,13485 |
| 耐久性 | 约10万次（约5-6年） |
| 保修 | 3年 |
| 联网 | 有用于连接计算机的串口 |
|  | 提供通讯协议和通讯线的线序 |
|  | 提供数据解析协议 |
| 安全装置 | 具备三种安全保护机构，充分保障被检病人的安全。 **机械式安全装置 |
| 节能装置 | **5分钟无人检查时自动转为待机节电模式。 |
| 权威机构认证 | 通过并获得FDA/AAMI鉴定证书 **舒张压及收缩压的精度都被BHS评定为A级 |
|  | 分析软件免费安装和升级 |
|  | 赠送医生分析工作站 |
|  | 维修时提供备用机 |

动态血压监护仪（型号：ABPM50）    数量：3台

一 技术性能：

*1.适用于成人、小儿和新生儿。

*2．具有24小时以上动态血压、脉率监测功能，最多可记录358条数据。

*3、自动测量与手动测量的完美结合，具有动态血压监护和电子血压计功能；手动测量最多可记录300条数据。

4、具有可选择性的参数报警处理功能。

*5彩色大液晶屏显示，可直接在记录盒上查看系统菜单、回顾数据列表和趋势图。

6、不需要上传操作，直接在记录盒上设置测量方案；数据下载后直接录入病人信息。

7、具有动脉硬化指数分析功能和平滑指数分析功能。

*8、开放式、无加密分析软件，可任意安装和拷贝，并可以兼容动态心电图分析系统。

9、可与动态心电图仪共享工作站平台。

二、技术参数

1、血压

测量方法：示波法

测量范围：0-290mmHg

自动测量间隔： 15、30、60、90、120、240分钟

分辨率：1mmHg

准确度：压力±3mmHg以内

2、脉率

范围：40-240bpm

分辨率：1bpm

3、显示

2.4英寸彩色液晶屏

商务要求

1.产品具有制造计量器具许可证。

2. 产品通过ISO13485或ISO9001认证。