高频电刀

一、主要功能：

1．功率≥400W

2．产品适用于手术中对组织的切割和凝血，具有3种切割模式（其中有低电压切割模式适用于腹腔镜手术），2种凝血模式和双极电凝模式；

3．具有开机自检功能，自检过程中，一旦发现系统内部或附件有异常，将不会发出OK信号并停止输出。

4．安全的病人控制系统（PCS），对电极板实施持续监控，绝对确保术中病人安全。

5．智能监视系统：在微电脑控制下，随作用组织的阻抗的变化，能自动调节输出能量，从而过到最理想的手术效果。

6．有高能储备功能，防止长期使用设备输出功率衰竭；

7．设备满足手术室无菌环境下使用要求。

二、技术参数

1、三种单极电切方式：

① 单极电切1（纯切）：最大功率400W，峰值电压2300V；

② 单极电切2（混切）：最大功率300W，峰值电压2500V；

③ 内窥镜模式电切（ENDO）：最大功率100W，峰值电压2800V；

2、具备二种单极电凝方式：

① 接触式电凝：最大功率250W，峰值电压3200V；

② 喷射式电凝：最大功率120W，峰值电压6000V；

3、双极电凝方式

安全的双极电凝模式：最大功率10W，峰值电压600V；

三、安全措施

1.输出错误报警。

2.电刀笔启动时间过长报警。

3.电极板不能与病人皮肤充分接触报警。

4.自检（包括一切与安全有关的部件） 有异常报警。

四、电源、电压

1、输入电流：220~240V，50/60HZ

2、高频电压波形：正弦波

3、高频电压额定频率：450KHz

4、设备类型：CF；防震防除颤。

5、保护级别：1级，符合中国标准

6、泄漏电流：符合IEC601，第2-2节

7、负载类型：间歇间隔10秒/30秒，相当于25%占空因数

五、其他

1、.采用隔离式输出

2、各个输出端口独立输出

3、售后服务：保修二年，终身维修

4、主机采用标准的多功能插口，可与其它品牌耗材互用，提供优惠的电刀附件。

6、在中国设有厂家维修点。

六、标准配置：

| 编号 | 名称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ME MB1型高频电刀主机 | 1 台 |
| 2 | 一次性手控刀笔 | 5 支 |
| 3 | 一次性成人双极回路极板 | 10 片 |
| 4 | 回路板导线 | 1 条 |
| 5 | 防水脚控开关 | 1 个 |
| 6 | 双极镊子，19.5cm长，1mm尖直径 | 1 把 |
| 7 | 可重复使用双极镊子导线 | 2条 |