日本光电ECG-1350P心电图仪性能和特点简介

(十二道自动分析心电图机)（1台）

- 原装进口

- 彩屏同屏显示12导心电波形

- 内置高精度热阵列打印支持12道打印

- 特有拟笔音支持

- 支持内部存储及闪存卡扩展存储

- 支持内置电池或交流电工作

- 内置强大的ECAPS 12C 同步12导心电分析程序

- 支持网络通讯，通过Viewer软件（选项）支持浏览和数据管理

- 符合IEC60601-2-51最新国际标准，确保更理想的信号准确性和分析的有效性

日本光电ECG-1350P心电图仪配置

（十二道自动分析心电图机）

| 心电图机主机 | 1台 |
| --- | --- |
| 长效热敏纸 | 1本 |
| 热印头清洁笔 | 1支 |
| 输入检查用导电橡皮 | 1块 |
| 电源线 | 1根 |
| 导联线 | 1付 |
| 吸咐电极 | 4只 |
| 电极夹 | 6套 |
| 充电电池 | 1块 |
| 技术、使用说明书 | 1套 |

ECG-1350P心电图仪技术参数

(十二道自动分析心电图机)

| 产品名： | 心电图仪（十二道自动分析心电图机） |
| --- | --- |
| 型号： | ECG-1350P |
| 输入电路 |  |
| 心电输入： | 12导联同步采集，10电极 |
| 导联选择： | 自动或手动 |
| 输入方式： | 浮地输入 |
| 输入保护： | 标配导联线内附除颤保护电路 |
| 采样率： | 8000 Hz/8Ch |
| 模数转换精度 | ≤2.5 μV |
| 输入阻抗： | ≥20MΩ |
| 耐极化电压： | ≥±500mV |
| 共模抑制比： | ≥100dB |
| 频率响应： | 0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB） |
| 标准灵敏度： | 10mm/mV, 误差≤±2% |
| 时间常数： | ≥3.2秒 |
| 滤波器： | 低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波 |
| 低通滤波 | 75Hz, 100Hz, 150Hz 三档 |
| 肌电滤波 | 25Hz/35Hz 二档 |
| 交流滤波 | 50Hz或60Hz |
| 基线抑制 | 强/弱 二档 |
| 增益/灵敏度选择： | 1.25, 2.5, 5，10，20mm/mV，手动或自动 |
| 不正常状态检测： | 电极脱落报警，高频噪声过高报警 |
| 电极脱落： | 液晶显示器显示脱落部位 |
| 显示和记录 |  |
| 显示方式： | ≥5.6"液晶显示 |
| 显示分辨率： | 320x240 |
| 显示导联数： | 同屏12导联，≥2.8s |
| 显示内容： | 系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、测量信息、工作模式、标记等，中英文可选。 |
| 记录器： | 内置高分辨率热线阵打印。 |
| 记录纸宽度： | 210mmx140mm折纸 |
| 记录道数： | 3, 3+1, 6, 12道 |
| 走纸速度： | 10, 12.5, 25，50mm/S |
| 无纸检出： | 记录纸用完后自动停止走纸并报警 |
| 打印数据： | 程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、电极检出、噪声、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等。 |
| 操作模式： | 可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失常波形，且支持全自动开始记录，记录波形10-24秒可调。 |
| 其它 |  |
| 测量分析： | ECAPS 12C 自动测量分析算法，符合IEC-60601-2-51性能要求 |
| 自动测量参数： | 包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值 |
| 自动分析结果： | 5大类200多种以上分析结论支持，分析结果支持中文或英文切换（可包含原因说明）与显示和打印语言可分别设置，支持明尼苏达码表示。 |
| 外部输入： | 10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ |
| 信号输出： | 0.5V/1mV±5%，输出阻抗≤100Ω，输出短路时不损坏心电图机 |
| 其它输出接口： | USB/SD |
| 存储和传输： | 内置40份心电图，扩展支持 |
| 网络 | 支持有线或无线网（选项） |
| 提示音： | QRS同步或热笔拟笔音 |
| 输入键： | 键位支持直接输入患者ID号 |
| 打印网格： | 具备在无网格纸上打印网格功能 |
| 心律失常检测： | 具备心律失常检测并自动延长记录的功能 |
| QTc算法： | 支持2种或2种以上算法 |
| 重量： | ≤4.2Kg |
| 安全性： | 电击防护类型: I类CF型。 |
| 交流： | 100-240±10% |
| 直流： | 长效可充电电池，充满电可连续工作30分钟以上。 |