便携式肺功能仪（1台）

一、设备原装进口，便于携带，产品符合美国胸科学会ATS和欧洲呼吸学会ERS标准，通过美国FDA或欧洲CE认证。

二、产品具备功能及可测参数

- 用力肺活量：VC, FEV.75, FEV1, FEV3, FEV6, FVC, PEF, FEV.75/VC, FEV.75/FVC,FEV1/VC, FEV1/FVC (FER),FEV3/VC, FEV3/FVC, FEV.75/FEV6, FEV1/FEV6；

- 流速容积曲线：FIV1, FIVC, PIF, FIV1/FIVC(FIR)；

- 呼吸峰流速：FEF25 (MEF75), FEF50 (MEF50), FEF75 (MEF25),FEF25-75 (MMEF), FEF50/VC, FEF50/FVC, MMEF/FVC (FEF25-75/FVC), FIF25 (MIF75), FIF50 (MIF50), FIF75 (MIF25), R50 (FEF50/FIF50), MET25-75, FET,

- 每分钟最大通气量：MVV (ind)

- 慢肺活量：EVC, IVC, IC, VT (TV), ,Ti, Te,Ti/Ttot.,VT/Ti (TV/Ti), IRV, ERV, FR

三、产品特点：

1、传感器：产品采用专用的 Micro Medical 金标准双向数字流量传感器

★1.1流量范围： 0.1 - 9.99升

★1.2流速范围： 0.2 t-15.00 L/S

★1.3分辨率： 10ml volume 0.03l/s流速

1.4精确度： +/-3%，符合ATS2005年更新标准

2、产品本身具备亚洲人预计值

3、可根据用户需求，扩展专用的肺功能分析软件，组成工作站；

4、自带液晶显示屏和热敏纸打印，能根据用户要求用中文输入病人相关信息，打印输出：13mm/s（平均）；

★5、具备图形分析软件及流速容量环演示程序；

★6、具备存储功能，能存储2000组病人数据，包括F/V曲线和V/T曲线图形；

7、具备连接端口：RS232和 USB；

8、内置电源与外接电源并存，确保使用的延续性。

产品配置清单

| 序号 | 投标产品规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MicroLab主机 | 1套 |  |
| 2 | 双向数字化涡轮容积传感器 | 1套 |  |
| 3 | USB通讯电缆、电源线、数据线 | 1套 |  |
| 4 | 镍氢电池 | 1个 |  |
| 5 | 一次性口嘴 | 8个 |  |
| 6 | 鼻夹 | 1个 |  |
| 7 | 热敏打印纸 | 1卷 |  |
| 8 | 标准便携箱 | 1个 |  |