项目分包表

| 序号 | 包 号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价（单价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一包 | 小型垂直电泳槽 | 1 | 14000 |
| 2 |  | 电泳仪电源 | 1 | 4500 |
| 3 |  | 水平电泳槽 | 1 | 2000 |
| 4 |  | 移液器 | 12 | 2100 |
| 5 |  | 垂直电泳槽 | 1 | 3500 |
| 6 |  | 电动助吸器 | 1 | 5200 |
| 7 |  | 转移电泳槽 | 1 | 2400 |
| 8 |  | 立式振荡培养箱 | 1 | 10000 |
| 9 | 第二包 | 便携式灌肠机 | 2 | 25000 |
| 10 |  | 空气压力波治疗仪 | 2 | 40000 |

技术参数

小型垂直电泳槽

- 工作条件

  - 工作温度：+5℃～+32℃。

  - 工作相对湿度：20-80%。

  - 主要功能：用于蛋白及核酸电泳。

2  	技术参数

      - 凝胶大小：8.3 x 7.3cm

      - 凝胶厚度，0.75mm、1.0mm和1.5mm可选

      - 凝胶数：1或4

      - 典型缓冲液用量（上槽＋下槽）：不超过300ml

      - 典型SDS－PAGE电泳时间：45min（200V恒压）

      - 灌胶架可同时灌制2块凝胶

      - 上样引导装置可防止泳道的遗漏上样或重复上样

      - 隔片固定在玻板上，无需脂类或琼脂糖封边和底部

电泳仪电源

输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调）；

输出指标：5-300V、1-400mA、1-120W；

分辨率： 电压 1V, 电流1mA, 电功率1W；

定时范围： 1分钟～99小时59分钟；

显示： 带背光的LCD液晶屏(≥128×64 像素)；

机壳结构：模具一次注塑成型（ABS阻燃材料）；

输出通道：4组（并联凹入式，与进口电泳槽电极插头兼容）；

控制功能：微处理器智能控制，具有：过载、空载等保护功能；可存储10个常用电泳方法；自动记忆功能；自动关断功能；恒压、恒流、恒功率等智能提示；一次成型机壳，触摸按键；

认证：具有CE认证

重量 ：≤ 3.2Kg

水平电泳槽

1、模具一次成型，全槽透明，耐冲击、耐高温、耐腐蚀、不漏液。

2、缓冲液容量充足，既可以起到良好的冷却效果，又可以使电泳过程中PH值保持稳定。

3、可拆卸电极架，使电极的维修及更换更加方便、快捷、安全

4、配备专用制胶槽，省去胶带封胶的繁琐操作。

5、有效防止槽内液体挥发或触电的透明上盖，开盖时自动切断电泳电场，确保操作安全。

6、带安全护套的电极导线，确保操作更加安全。

7、凝胶面积（W×L）：120×120mm、120×60mm、60×60mm、60×120mm

8、样品通量：3、6、8、11、13、18、25

9、缓冲液容积：≥550ml

10、1.0mm厚6、13齿、8、18齿、11、25齿加样梳各2把；1.5mm厚3齿加样梳2把。

单道可调量程移液器

1、单道，质量≤76-80g  。

2、显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 。

3、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌。

4、要求吸头装配的气密性和移液均一性 。

5、独有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体 。

6、四位数字放大体积显示，便于移液时观察 。

7、要求耐高温抗腐蚀 。

8、0.1μl－10ml 10种不同量程选择，全面满足不同应用需求。

垂直电泳槽

1、 高透明聚碳酸酯材料注塑一次成型，耐冲击、耐高温、耐腐蚀。

2、 适用于最广泛的蛋白、印迹转移等电泳。

3、 提供背景颜色，易于在加样以及电泳过程中的观察。

4、 配原位制胶器，省去使用密封条的繁琐操作，免除电泳玻板从“制胶”到“电泳”的二次移动，便于从玻璃两侧全面观察凝胶配制是否正常，大大简化了实验过程。

5、 底部的排气结构，可保持均匀一致的电场。

6、 充足的缓冲液空间，提供可靠的散热保障及稳定的PH值。

7、 开盖断电结构及安全导线，使操作更安全。

8、玻璃板面积（W×L）：100×100mm。

9、凝胶板面积（W×L）：82×88mm。

10、样品通量：11、15。

11、缓冲液容积：≥750ml。

12、1mm厚11齿、15齿加样梳各2把；0.75mm厚11齿、15齿加样梳各2把；1.5mm厚11齿、15齿加样梳各2把。

- 凹形玻璃板4块；粘0.75mm厚边条矩形玻璃板2块；粘1mm厚边条矩形玻璃板2块；粘1.5 mm厚边条矩形玻璃板2块。

电动助吸器

1、移液体积范围：0.1-100 mL

2、 符合人体工程学设计，重量轻，平衡性佳，操作舒适

3、创新的吸液放液按钮和枪身设计，完美贴合手部，长时间操作也不疲劳

4、包装盒内提供壁挂式支架，含有移动式支架，通用电源适配器，适用范围广

5、吸液嘴拆卸方便，内含平衡系统防止液体进入助吸器造成腐蚀

6、直观的速度控制调节按钮，无需预设速度，操作轻松简单

7、 优化的吸液速度设计，既适用于大体积移液管，也可进行重力缓慢放液，防止溅射

8、配置先进的锂离子电池，移液次数≥2,000 次，充电时也可使用。

9、 具有大型背光指示灯，能显示电池状态

配置：主机、电源插头、充电器、桌面支撑架、壁挂式支架、2片过滤膜

转移电泳槽

1、高透明度聚碳酸脂注塑成型。

2、盖上无孔，防止碎冰进入污染缓冲液。

3、散热好，充分确保转移实验效果。

4、电极间距小，大大节省转移时间。

5、开盖断电和安全输出导线（带防电护套）。

6、转移面积（W×L）：100×100mm

7、缓冲容积：≥750ml

立式振荡培养箱

振荡频率：50-280rpm
振 幅：26MM
控温范围：室温―60℃
显示方式：LED
容积：≥100L
最大容量：250ml×32或500ml×18或1000ml×10
标准配置：上层配万能夹具、 下层配500ml×9夹具

便携式灌肠机

- 保险温度：27～40°C可设置，超温报警与保护，保存上次工作参数。

- 保险压力：1～30kPa可设置，超压报警与保护，保存上次工作参数。

- 液相容量：3.2L.

- 工作时间：1~30分钟可设置，默认5分钟。

- 治疗档位：1-3档可调，保存上次工作参数。

- 灌注水量，在300～900ml / min范围内。

- 实测压力：实时显示。

- 肠道清洗、保留灌肠可配合使用。

工作噪声：不大于65dB（A计权）。

空气波压力治疗仪

1、  3种治疗模式，根据病情自行选定

2、  可同时连接2个套筒

3、  压力范围10~180mmHg可调

4、  治疗时间10、30、60、90min可选

5、  LED数码显示压力数值

6、  结构坚固、噪音和振动小

7、  电磁兼容性好

8、  重量：≤3.5kg

配置清单：

1、 主机：            1台

2、 下肢套筒：        2个

3、 上肢套筒：        1个

4、 单组通气管：      1组

5、 双组通气管：      1组

6、 英文说明书：      1份

7、 中文说明书：      1份