# 监护仪招标参数

数量：5台

1：监护仪外形结构：

*1.1：插件式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者

*1.2：8.4寸彩色LED显示，彩色高分辨率达800*600，7通道波形显示

1.3：360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息，可选配触摸屏

2：监测参数：

2.1：标准配置参数：标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，3/5导心电测量,配置全套新生儿附件（血氧探头及袖带等）

*2.2：心电采用全球领先ASIC芯片技术，功耗更低，稳定性更高

2.3：具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

2.4：采用抗运动和弱灌注血氧技术

2.5：可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性

*2.6：选配参数：可选全球金标准的Masimo血氧算法，Nellcor血氧算法，主流EtCO2，旁流EtCO2，微流EtCO2

3：系统功能：

3.1：支持中/英文字符输入

*3.2：具备血液动力学、药物计算功能，可选氧合计算,通气计算,肾功能计算

*3.3：具备120小时趋势图表、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾.

3.4：他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息

3.5：具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

3.6：低功耗，锂电池供电时间: 4h，支持有线、无线联网

3.7：支持3通道记录仪，可支持外接打印机A4打印

4.商务条件及其他

*4.1：认证：:通过CE认证，SFDA认证，IS09001、ISO13485及CMD等认证，提供认证证书等证明材料

4.2：制造厂家必须配备6名以上原厂的维修工程师常驻四川，提供工程师名单、工作证和身份证（复印件），学历证明文件，并提供在四川的座机服务电话和手机

*4.3：请提供生产厂家四川境内30家以上近两年有合作的三级医院装机用户名单及联系方式

4.4:配置:标准配置，其中一台增配一个21英寸显示屏和8米左右的视频线

注:带*号参数为重要的技术条件，1条不满足扣3分，其余一项不满足扣1分。

品牌：迈瑞IPM8

动态血压监护仪技术参数

数量：4台

1.血压测量原理：  示波法

2.测量内容： 血压（收缩、舒张）脉搏

3.血压测量范围：  40～280㎜Hg

4.脉搏数测定范围：  30～200bpm

5.压力显示范围： 0～300㎜Hg

6.压力精度：±3㎜Hg

7.脉搏精度：±5﹪

※8.记录盒：记录盒原装进口

※9.记录盒尺寸：为保证病人佩戴的便携性，记录盒尺寸不大于100×72×27mm，重量不超过215克（含电池）

10.故障处理：自动补测

※11. 袖带设计：扇形袖带，符合人体力学设计，袖带不易脱落，能保证每次的数据测量顺利进行，袖带采用独立乳胶内胆，可随时拆卸清洗

※12.衬布：每个血压记录盒标配两个衬布，病人佩戴时可逐一更换，保证病人检查的舒适性及卫生

※13.记录盒接口：采用金属螺旋接口，保证和袖带连接的紧密性且不易损坏

※14.能耗：采用三节干电池供电，保证三节干电池可供至少测量5个病人，能耗低，可减少科室耗材成本

15. 显示方式： 血压值，脉率，时间

16. PC连接：RS－232C串口

17. 配套软件必须具有如下功能：

17.1. 趋势图、直方图（柱状图）、相关图、拟合线

17.2. 昼夜节律分析、昼夜血压负荷值分析

17.3. 双乘积分析、平均值分析、血压变异系数分析

18. 病人数据存储量：可存300套测量值数据(即900个测量值)

19. 加压调整：根据患者状况自动调整

※20. 排气调整：超压保护，高速排气，具有独立的排气阀，排气更充分，保证测量结果更精确。

※21. 权威认证：舒张压及收缩压的精度都被BHS（英国高血压协会）鉴定为A级。

※22.四川境内有厂家或国内代表处授权的固定代理商，保证有良好的售后服务

23.分析软件免费安装和升级

24.赠送医生分析工作站

25.维修时提供备用机

26.免费保修3年

注：标“※”的参数为必备项