输(血)液泵技术参数  1台
1、工作方式
专利MIDPRESS半挤压蠕动机构
2、流量设定范围
0.1 ~ 1,200毫升/小时

3、★输液精度
输液(3% TERUMO原厂管路TS*PA200L

4、输液量显示范围
0 ~ 9999毫升

5、预定输液量范围
0 ~ 9999毫升

6、★快速输液速度
500毫升/小时

7、最大输液压力
约2.0Kgf/cm2

8、★阻塞压力设定
根据不同临床应用，可设定低(L: 0.4Kgf/ cm2), 中(M: 0.6 


Kgf/cm2), 高(H: 1.2Kgf/cm2)三段

9、输液时间监测设定
根据设定的输液总量，可灵活地设定所需的输液时间，


或根据已设定的输液速度和已输入病人的液量，自动监


测输液所剩的时间

10、蓄电池电量显示
显示蓄电量，保障病人途中运输安全

11、★警报功能
气泡混入(AIR)，管路阻塞(OCCLUSION)，泵门开启


(DOOR OPEN)，蓄电量不足(LOW BATTERY)，输液完


成(COMPLETION)，空瓶报警(EMPTY），流量错误(FLOW 


ERR）

除蓄电量不足（LOW BATTERY）报警外，报警同时输液停止

12、★特殊功能
1.)
静脉开畅（KEEP-VEIN-OPEN）功能




当输液完成后，泵自动转入KVO功能，维持1毫




升/小时流速以保持静脉开畅

2.)
报警重置功能

当警报关闭一分钟左右，报警对应错误仍未有改正时，警报声将重起

3.)
启动提示

当输液参数设定完毕二分钟后仍未启动输液泵开始输液，报警声起，提示开始输液

4.) 
输液管自动管夹

当输液泵泵门开启时，输液管夹将管路自动夹紧


5.)
夜间显示背光灯关闭功能，防止影响病人睡眠

13、操作条件
+10 ~ 40(C，30 ~ 85%湿度

14、★电源要求
100 ~ 240V，50/60Hz交流电，或12VDC汽车电瓶供电

15、耗电量
小于24VA

16、★蓄电池容量
在完全充电情况下，内部蓄电池可维持二小时供电

17、尺寸及重量
100mm(宽)X208mm(高)X215mm(深)，约3.6公斤

YP-920婴儿培养箱技术参数

数量：5台
主要技术参数：
1、工作电源：AC220V/50Hz输入功率：≤1000 VA
2、控温方式：箱温和肤温二种温度控制
3、箱温控制范围：25℃-37℃（跨越模式37~39℃）
4、肤温控制范围：34℃-37℃（跨越模式37~38℃）
5、箱温和肤温显示温度范围：5~65℃
6、升温时间：≤30min
7、培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃
8、平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.5℃
9、温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃
10、温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃
11、皮肤温度传感器精度：±0.3℃内
12、婴儿床倾斜角度无级可调功能；婴儿床倾斜角度：±12°无级可调
13、★婴儿舱内噪声：≤45dB(A)
14、故障报警：断电、空气循环风扇故障、传感器故障、偏差、超温、传感器盒放置错误、15、水箱放置错误、缺水、系统故障等
16、湿度显示范围：0%RH—99%RH
17、★湿度控制范围：0%RH—90%RH（需提供注册证明）
18、★湿度显示精度：±10%RH内
19、设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示；
20、★双CPU控制系统、独立超温切断装置的三重超温保护；（需提供注册证明）
21、>37℃温度设定功能；产品具有自检功能，多种故障报警提示；
22、水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒；
23、★双层恒温罩，自动风帘装置；（需提供注册证明）
24、蜗壳风道及交、直流离心式电机产生增压，整体铝水槽；
25、前面板具有可修正温度功能；具有RS-232接口；
26、肤温传感器具有脱落保护功能；
27、★具有温度数据储存功能；（需提供注册证明）
28、★产品通过CE、TUV、ISO9001、13485质量认证
29、同品牌设备在省内三甲医院用户不低于20家
