电脑验光仪  1台

1、适用于多种检测

本仪器不仅可用于检测屈光度和角膜曲率，而县能检测隐形眼镜的基弧和角膜的直径。

2、检测范围广

本仪器验光范围为-25D至+22D，角膜曲率检测范围为R5mm至R10mm，几乎所有检查范围都能检测。

3、检测准确度高

采用眼睛比较舒适方法使眼睛安位标靶，您能够更加准确地检测。

4、自动启动功能

当眼睛正确地对准本仪器视窗时，该功能马上就启动检测程序，并且自动产生度数。

5、高清晰度彩色液晶屏

采用6.4英寸、30万像素，高清晰度彩色TFT液晶屏监视器，显示精细，大型采集虹膜图象，并带有提示对准中心的彩色标记。

6、其它检测功能

还可用于隐形眼镜镜片、瞳孔直径、后照明检测等。

规格参数：
  测量范围 
  球镜屈光度：0～±22D （±0.125D） 
  10D～±25D （±0.5D） 
  柱镜屈光度：0～±10D （±0.25D） 
  轴位：0～180°   （1°） 
  最大曲率半径：+10mm

最小曲率半径：+5mm

散光范围：±10D

托架升降范围：0～30mm 
  机头升降范围：0～25mm 
  机身前后移动：0～25mm 
  工作环境 
  温度　5℃～35℃ 
  湿度　20～80%RH 
  电气规格 
  额定电压　160V～240V 
  额定频率　50Hz