高频电刀(单极) 1个

输出功率：≤200W

四种输出模式：①切割（纯切）、②混切1、③混切2 ④电凝

具有记忆功能，再开机时出现上次使用功率设定值

具有中性电极接触质量检测电路，可以检测极板接触面积

高清晰大数码显示

主机具有自动监测并错误提示功能

设备所属类型：CF型

技术参数：

1、环境温度范围：5ºC～40 ºC；                2、相对湿度范围：≤80；

3、大气压力范围：86.0～106.0kpa；            4、电源：220V±22V，50Hz±1；

5、工作频率：330～460kHz;                    6、设备的额定功率：880VA±10%；

7、设备所述类型：CF型

额定输出功率：（依据企业标准）

a）切   割(cut) ： 200W（负载800Ω）；

b）混切1(cut1)：  150W（负载800Ω）；

c）混切2 (cut2)： 100W（负载800Ω）；

d）电  凝(coag)： 100W（负载800Ω）；  整机功耗：≤880VA。（切割功能200）

运输和贮存：

a)、环境温度范围：-40 ºC ～ 55 ºC；               b）、相对湿度范围：≤95%；

c）、大气压力范围：500hpa ～ 1060hpa；

标准配置：

- 电刀笔                                              5把

2、 一次性极板                                         10片

3、 极板连线                                           1条

4、 双脚踏开关                                         1个

5、 电源线                                             1条

6、 保险管                                             2个

7、 说明书（保修单、合格证）                           1套