食管镜参数  1个

- 主要技术指标

1、窥视管、钳杆和吸引管等与人体接触部的零件采用1Cr18Ni9Ti材料制造，钳头采用3Cr13材料制造。

- 食管镜外表面应进行亚光镀铬处理；窥镜头端应圆滑，表面刻度应准确、清晰；窥镜、

钳、吸引管的外表面应光滑圆整，管和杆应平直，不得有锋棱、毛刺、无明显的碰伤和划痕等缺陷。

- 食管镜各部件的联接部位应牢固可靠，焊缝应平整光滑、无脱焊或堆焊现象。

- 带灯芯食管窥镜的照度不低于1500lx，带光纤食管窥镜的照度不低于3000lx。

- 食管镜的配合性能：

- 灯芯应能顺利插入窥镜灯芯槽内，不得有卡塞现象；

- 导光束插头与插座之间配合应良好，无过紧过松现象；

- 食管钳在窥视管内应插拔自如，无卡滞现象。

- 食管钳的机械性能：

- 钳头经热处理后，其硬度为435～510HV0.2。剪切钳应有良好的剪切性能，在2/3处应能顺利地剪切下21支或42支脱脂纱布二层；直碗口钳在全部刃口内应能咬切新闻纸直端面一层；

- 钳子开闭应轻松灵活，钳头二片应相互吻合，不得有错口、偏摆和咬口现象，钳齿应清晰完整，不得有缺齿、烂齿及崩刃和卷刃的现象；

- 钳头张开度应不小于40°。

- 钳子应有一定的弹性和夹持力。

- 食管镜应具有良好的耐腐蚀性能。在常规条件下，经药物消毒不得产生腐蚀现象。

- 食管镜的安全要求应符合GB9706.1-1995的规定。

- 器械配置

1、带灯芯食管窥镜            200/6×8           一支

250/8×10          一支

300/8×10          一支

300/10×12         一支

350/10×12         一支

400/12×14         一支

2、带光纤食管窥镜            250/9×13          一支

300/11×15         一支

350/10×16         一支

385/13×17         一支

400/12×18         一支

3、食管钳一套包括：

| 产品名称 | 工作长度 | 钳头尺寸 | 数量（把） |
| --- | --- | --- | --- |
| 直碗口钳 | 300 465 | 3.8×3.5 4.2×3.8 | 1 |
| 侧弯钳 |  |  |  |
| 鳄嘴式钳 |  |  |  |
| 三角式钳 |  |  |  |
| 直剪钳 |  |  |  |
| 鸭嘴式钳 |  |  |  |

4、吸引管        Φ3×350              一支

Φ3×400               一支

Φ4×450               一支

5、配套件：导光束；