婴儿培养箱  1台

★产品通过CE、TUV、ISO9001、13485质量认证

产品功能：

具有箱温和肤温二种温度控制模式；

★具有湿度显示功能和湿度控制功能；

设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示；

★双CPU控制系统、独立超温切断装置的三重超温保护；（需提供注册证明）

>37℃温度设定功能；

婴儿床倾斜角度无级可调功能；

产品具有自检功能，多种故障报警提示；

★嵌入式集成传感器盒、抽屉式水箱；

水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒；

采用进口有机玻璃；

★双层恒温罩，自动风帘装置；

蜗壳风道及交、直流离心式电机产生增压，整体铝水槽；

前面板具有可修正温度功能；

肤温传感器具有脱落保护功能；

★婴儿舱关门时具有自动锁定功能；

★具有温度数据储存功能；（需提供注册证明）

具有RS-232接口；

采用低噪音的直流电机。

基本配置：

主机（含婴儿舱、机箱、控制仪）、输液架及托盘、机柜、皮肤温度传感器。

可选配置：

★黄疸治疗装置、升降式机柜、称重装置、交流电机。（需提供注册证明）

主要技术参数

工作电源：AC220V/50Hz

输入功率：≤1000 VA

控温方式：箱温和肤温二种温度控制

箱温控制范围：25℃-37℃（跨越模式37~39℃）

肤温控制范围：34℃-37℃（跨越模式37~38℃）

箱温和肤温显示温度范围：5~65℃

升温时间：≤30min

培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃

平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.5℃

温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃

温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

皮肤温度传感器精度：±0.3℃内

婴儿床倾斜角度：±120无级可调

★婴儿舱内噪声：≤45dB(A)

婴儿舱内噪声：≤55dB（A）（选配置交流电机时）

故障报警：断电、空气循环风扇故障、传感器故障、偏差、超温、传感器盒放置错误、水箱放置错误、缺水、系统故障等

湿度显示范围：0%RH—99%RH

★湿度控制范围：0%RH—90%RH（需提供注册证明）

★湿度显示精度：±10%RH内

★重量显示精度：±1%内（选配置称重装置时）

使用环境要求

环境温度：20 ℃~30℃

环境风速：<0.3m/s