医疗设备院内询价采购项目（Lyzyy-2013-13号）

清单及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能排痰机 | 1 |  |
| 2 | 超声多普勒探头 | 1 |  |
| 3 | 手术显微镜 | 1 |  |
| 4 | 膏方包装机 | 1 |  |
| 5 | 灭菌器 | 1 |  |
| 6 | 电脑验光仪 | 1 |  |

一、多功能排痰机（1台）

电源电压：220v±22v 频率：50Hz±1Hz

输入功率：140W★

显示方式：大屏幕液晶显示、全中文菜单★

输出频率控制：手动10-60Hz(600转/分-3600转/分)连续可调，自动四种模式微电脑控制

输出方式：单路输出。适用于成人、儿童★

时间控制：手动模式1-60分钟连续可调；自动模式5、10、15、20分钟四种；微电脑控制

振动幅度≤5mm

叩击转向器 90度固定角度叩击转向器

软轴长度1.8m

可插拔软轴、方便清洁维护★

超静音电路设计，噪音小（≤55dB）★

即放即停 ★

轭状海绵治疗头215mm×75mm×90mm 平面圆形橡胶治疗头Φ130mm 聚氨脂圆形海绵治疗头Φ90mmΦ78mmΦ68mm

工作模式：分为手动和自动模式，并适合四种不同病情的患者★

电机旋转方式逆时针

外形：立式推车一体机壳不可分拆★

二、超声多普勒探头ES-100V3 （1台）

1、双向便携式多普勒 ,

2、屏幕显示波形、数字,

3、可存储动静脉波形,

4、光电脉波探头可选,

5、肢体血流的时时监测

6、动、静脉狭窄阻塞的测定

7、末梢血管的测定

8、手指、足趾收缩压的测定

9、肢体分段收缩压的测定

10、胎儿心率的测定

11、探头2、4、5、8、10MHz及PPG选择

12、可连接软件，形成工作站。

三、手术显微镜（1台）

用途：

主要适用于骨科、手外科、整形外科和妇产科等外科显微手术中的微血管和神经的吻合。

特点：

1.成像清晰，体视感强

2.两位医生观察同一光路

3.视野宽阔，冷光源同轴内照明

4.轻便灵活，操作方便

主要性能指标

1．机械性能：

1）支架升降范围，弹簧臂调节范围250毫米电动微动升降范围50毫米。

2）电动微动升降速度2.5毫米/秒。

3）方向调节范围：水平±180°左右±90°。

4）横臂最大回转半径：800毫米。

2．电气性能：

1）光斑中心最大照度：不小于15000LK

2）溴钨灯：8V 50W

3）电源电压：220V±1% 50HZ

3．技术指标:

1）工作距离：200-250mm

2）微调范围：40mm

3）同轴照明：>=15000Lx

4）放大倍率：10x

5）视场直径：27.5mm

四、膏方包装机（1台）

参数及特点描述：

1、型号：YB10-50A

3、功率：2890W

4、电压：AC220V

5、自动包装，卫生健康。

6、保质期长，易于携带，服用方便。

7、包装温度、包装袋数自动显示。

8、封合温度数字化控制。

9、包装量为20-50ML无级变量可调整包装容量。

10、适用于粘稠液和膏方包装。

11、生产厂家注册资金2000万元，通过ISO9001认证、ISO13485认证和CE认证。

配置清单：

| 序号 | 名称 | 型号 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装机主机 | YB10-50A | 不锈钢 | 1台 |  |
| 2 | 随机资料 | 使用说明书、合格证、保修卡 | 纸 | 1套 |  |
| 3 | 排水软管 | Φ25mm（外） | pvc | 1根 |  |
| 4 | 冷凝管 | 3米 | 硅胶 | 1根 |  |
| 5 | 卡箍 | 通用 | 碳钢 | 1个 |  |
| 6 | 密封圈 | 通用 | 硅胶 | 2只 |  |

五、灭菌器（1台）

1、产品名称：台式灭菌器。

2、数量：  1  台。

3、用途：用于口腔科、眼科、手术室、供应室等医疗卫生部门对所有包装的或无包装的：实心器械、A类空腔器械（牙科手机、内窥镜）、植入性器械、敷料织物、橡胶导管等灭菌。

4、主要性能特点要求：

*4.1微电脑控制技术，液晶显示，触摸式按键

4.2温度、压力、时间、运行状态，故障报警液晶显示

4.3注水、脉动真空、升温、灭菌、排汽、真空干燥全过程自动运行

*4.4设有裸露器械、器械包、敷料、橡胶等灭菌程序和B&D测试、真空测试程序

*4.5内置进口真空泵，多次脉动真空，可将敷料、空腔器械内冷空气完全抽出，确保蒸汽饱和度

4.6内置蒸汽发生器，覆膜式腔壁加热膜，微电脑控制技术，省能节时

4.7后脉动式真空干燥系统，器械干燥后残余湿度不超过0.2％，敷料干燥后残余湿度不超过1％

4.8内置双水箱，净污水分离，避免内毒素污染

4.9 0.22μm除菌高效空气过滤器，保证破除真空的空气为无菌空气，避免无菌物品再次污染

4.10标配打印机，打印日期、时间、过程参数

5、安全装置要求：

5.1超温自动保护装置：锅体温度超过设定温度，系统自动切断加热电源，并显示报警。

5.2蒸汽发生器的多重控制与保护：水位保护，超温保护，压力控制器控制，超压自动泄压。

*5.3门安全联锁装置：采用电子门锁，只有门关闭到位，灭菌器才能接通进汽升压，程序才能启动；内室有压力，或电源未接通，开门机构被锁住，门无法打开。内室液体超过安全温度，门无法打开，确保人员和物品的安全，避免液体飞溅甚至爆瓶。

5.4双重超压保护：自动泄压的安全阀，压力超过设计压力，安全阀开启释放压力；超压自动保护控制，压力超过设定压力，自动排汽泄压，显示报警。

5.5电子电路安全装置：交流主回路带短路保护器，直流控制回路带过压过载保护。

6、主要技术参数要求

6.1容积：45升

6.2电源：电压220V，频率50Hz功率，≤3.8kw

6.3设计压力：0.28Mpa

6.4温度显示精度：0.1℃

6.5设计温度：150℃

6.6温度均匀性：≤±0.5℃

6.7最高工作压力：0.23MPa

6.8 腔体材料：SUS304  不锈钢

6.9 温度选择范围：105~136℃

7、主要配置要求：

| 序号 | 名称 | 生产商 | 技术说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力传感器 | 进口 | 范围：0-400kpa 精确度0.1kpa。 |
| 2 | 交流接触器 | 进口 | 工作可靠，寿命长 |
| 3 | 微动开关 | 进口 | 工作可靠，寿命长 |
| 4 | 注水泵 | 进口 | 工作可靠，适应性强。 |
| 5 | 电磁阀 | 进口 | 响应速度快、耐高温、耐高压、长寿命 |
| 6 | 真空泵 | 进口 | 真空度可达700mmHg（-0.0933MPa），无需外接水源，噪音低 |

六、电脑验光仪（1台）

技术参数：

1.屈光测量 顶点距（VD） 0.0，12.0，13.5，15.0 
2.球镜度 -20.00~+20.00D(0.12/0.25D步长）(VD=12mm) 
3.柱镜度 0.00~±10.00D(0.12/0.25D步长） 
4.轴位 1~180（每步1） 
5.瞳距范围 30~85MM 
★6.最小测量瞳孔直径 2.0mm 
7.视标 自动云雾图

★8.产品规格  显示器 5.7英寸LCD彩色液晶显示器  
9.内置打印机 热敏打印机 
10.节电方式 5、15分钟不用自动关机 
11.电源 AC100~240V,50/60Hz 
12.尺寸/重量 288（W)*500(D)*480(H)mm/14kg

13.自动PD测量功能

★14.采用ARM处理器和图像处理技术 ——系统快速、图像清晰

★13.取得医疗器械注册证和登记表。