
医疗设备院内询价采购项目（Lyzyy-2013-05号）技术参数

一、多频振动排痰机（1台）
	电源电压：220v±22v 频率：50Hz±1Hz

	输入功率：140W★

	显示方式：大屏幕液晶显示、全中文菜单★

	输出频率控制：手动10-60Hz(600转/分-3600转/分)连续可调，自动四种模式微电脑控制

	输出方式：单路输出。适用于成人、儿童★

	时间控制：手动模式1-60分钟连续可调；自动模式5、10、15、20分钟四种；微电脑控制

	振动幅度≤5mm

	叩击转向器 90度固定角度叩击转向器

	软轴长度1.8m

	可插拔软轴、方便清洁维护★

	超静音电路设计，噪音小（≤55dB）★

	即放即停 ★

	轭状海绵治疗头215mm×75mm×90mm

平面圆形橡胶治疗头Φ130mm

聚氨脂圆形海绵治疗头Φ90mmΦ78mmΦ68mm

	工作模式：分为手动和自动模式，并适合四种不同病情的患者★

	电机旋转方式逆时针

	外形：立式推车一体机壳不可分拆★


二、超声多普勒探头ES-100V3 （1台） 
1、双向便携式多普勒 , 

2、屏幕显示波形、数字, 
3、可存储动静脉波形, 

4、光电脉波探头可选, 

5、肢体血流的时时监测
6、动、静脉狭窄阻塞的测定
7、末梢血管的测定
8、手指、足趾收缩压的测定
9、肢体分段收缩压的测定
10、胎儿心率的测定
11、探头2、4、5、8、10MHz及PPG选择
12、可连接软件，形成工作站。
三、手术显微镜（1台）
用途：
主要适用于骨科、手外科、整形外科和妇产科等外科显微手术中的微血管和神经的吻合。

特点：     
1.成像清晰，体视感强     
2.两位医生观察同一光路     
3.视野宽阔，冷光源同轴内照明    
4.轻便灵活，操作方便

主要性能指标     
1．机械性能：          
1）支架升降范围，弹簧臂调节范围250毫米电动微动升降范围50毫米。          
2）电动微动升降速度2.5毫米/秒。          
3）方向调节范围：水平±180°左右±90°。          
4）横臂最大回转半径：800毫米。       
2．电气性能：          
1）光斑中心最大照度：不小于15000LK          
2）溴钨灯：8V 50W          
3）电源电压：220V±1% 50HZ 　
3.技术指标:
1）工作距离：200-250mm
2）微调范围：40mm
3）同轴照明：>=15000Lx
4）放大倍率：10x
5）视场直径：27.5mm
四、T型组合复苏器（1台）
1、功能要求：
提供安全受控、精确的吸气峰压PIP，安全地扩张婴儿的肺部并提供最佳的氧合作用；提供恒定的呼气末正压PEEP使肺部在呼气时保持张开的状态，从而避免粘连受损并维持功能残气量。
2、技术要求：
2.1 吸气峰压(PIP)的设定范围：在8LPM气体输入流量时，5㎝-70㎝H2O/mbar。
2.2 呼气末正压（PEEP）的设定范围：在8LPM气体输入流量时，1㎝-9㎝H2O/mbar。
2.3 具有吸气峰压（PIP）限压阀。
2.4 吸气时间：可调整。
2.5 气体输入流量的范围：5LPM（最小）－15LPM（最大）。
2.6 氧气输入浓度：输入21%－100%浓度氧气时，可输出21%－100%浓度氧气。
2.7吸气峰压(PIP)和呼气末正压（PEEP）压力显示：压力计显示。
2.8 压力计范围：-20－80㎝H2O/mbar。
2.9 适用婴儿体重范围：≤10公斤。
2.10 复苏器的驱动方式：简易的手动控制，气体驱动。
五、G-E单面光疗灯（1台）
1. 原装进口

2. 采用金属卤素灯，产生治疗白光，为治疗高胆红素血症效果最好的、最舒适光疗光源波长。

3. ★光源内置反射系统，在距离床面最佳距离38cm处，光源中心范围可产生强度到达57.6μm/cm2/nm的光能量 (420-480纳米范围测光仪可测得治疗光能量)。

4. 独特设计的光导纤维光管，可无衰减的传递光能量，并在提供高强治疗光的同时，减少过热和脱水的危险。且白光为医生和患儿提供最大的舒适感。
5. ★治疗光管可万向定位于患儿上方或侧面以选择适当的光疗治疗点。

6. ★设备具有聚光镜头，可以有效聚集治疗光线和能量，集中进行治疗。

   ★光能量输出范围在57.6μm/cm2/nm ±25% （光管镜头距床面中心点距离可变）

7. 设备风扇噪音不高于60dBA (距离设备90cm处环境噪声在10dBA以下时测量)

8. 设备轻巧，安装方便，便于转运。可使用独立底座单独使用，亦可安装在暖箱或保暖台等设备上配合使用。

9. ★内置1小时计时器，精确记录光照治疗时间。

10.★光源持续时间达到2500小时。

六、SD系列便携式胎心多普勒仪（1台）
·红外无线探头技术（SD6）
·探头防滑抗摔设计
·双扬声器设计，胎心音清晰洪亮
·大数字显示胎心率值，屏幕信息一目了然
·探头归位自动关机，自动充电
·宽范围（100V-240V）交流供电工作
·小孕周检测
·PC防盗锁 

[image: image1.png]



七、人工流产负压吸引器（1台）

厂家：上海宝佳医疗器械有限公司
型号：lx-3
极限负压值≥0.09mp
抽气速率15L/分钟

八、电动吸引器（1台）
金钟牌
九、动态血压监护仪（型号：ABPM50）3台
（一） 技术性能：

*1.适用于成人、小儿和新生儿。

 *2.具有24小时以上动态血压、脉率监测功能，最多可记录358条数据。

*3.自动测量与手动测量的完美结合，具有动态血压监护和电子血压计功能；手动测量最多可记录300条数据。

4.具有可选择性的参数报警处理功能。

*5.彩色大液晶屏显示，可直接在记录盒上查看系统菜单、回顾数据列表和趋势图。

  6.不需要上传操作，直接在记录盒上设置测量方案；数据下载后直接录入病人信息。

7.具有动脉硬化指数分析功能和平滑指数分析功能。

*8.开放式、无加密分析软件，可任意安装和拷贝，并可以兼容动态心电图分析系统。

9.可与动态心电图仪共享工作站平台。

（二）技术参数：
1.血压

测量方法：示波法

测量范围：0-290mmHg

自动测量间隔： 15、30、60、90、120、240分钟

分辨率：1mmHg

准确度：压力±3mmHg以内

2.脉率

范围：40-240bpm

分辨率：1bpm

3.显示

2.4英寸彩色液晶屏

（三）商务要求

 1.产品具有制造计量器具许可证。

2.产品通过ISO13485或ISO9001认证。

